DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET TRAITEMENT DES DONNEES

L’étude de l’évolution de la structure des monocristaux à une température ambiante nécessite un diffractomètre automatique comprenant quatre parties principales :

Un goniomètre à quatre cercles ; un générateur des rayons X ; un dispositif de détection du rayonnement et un ordinateur pour pilote le goniomètre et accumuler les données.

1. Le système diffractométrique :

La collecte des données expérimentales a été réalisée sur un diffractomètre automatique ‹‹ CAD4 Enraf – Nonius ›› à quatre cercles ω, χ, φ et 2θ possédant la géométrie                  ‹‹ KAPPA ›› (figure II.1) [31]. Cette géométrie permet d’effectuer toutes les rotations souhaitées, réduisant ainsi les zones inaccessibles en outre, elle rend aisée l’utilisation d’appareils comme les chambres à basse température, la cellule à haute pression…etc.

Ce système diffractométrique comprend quatre parties principales :

1.1. Production des rayons X :

Un générateur de haute tension, hautement stabilisé en courant et en tension, alimente un tube à rayon X d’une puissance généralement d’environ 1750W (50 KV, 35 MA).

Le faisceau incident est monochromaté par la réflexion (2 0 0) d’une lame de graphite et il est ensuite collimaté. Le diamètre du collimateur est choisi de telle sorte que le cristal soit toujours baigné entièrement dans le faisceau incident.

1.2. La détection et le comptage :

Les faisceaux difractés par le cristal sont détectés par un compteur à scintillation tournant autour d’un axe vertical (l’axe 2θ).

1.3. Le goniomètre à quatre cercles :

Le monocristal est placé sur une tête goniométrique, il est ajusté au centre optique de l’appareil grâce à une lunette munie d’un micromètre (une graduation = 35 µm). Ce dispositif mécanique possède quatre rotations autour de son centre : trois rotations , , ω, χ, φ concernant le cristal ; et une rotation 2θ relative au détecteur.

Ces différentes rotations sont nécessaires pour amener une famille de plans réticulaires d’un cristal d’orientation quelconque en position de réflexion sélective (figure II.1), selon la loi de Bragg :

n.=2sin

Il est à noter que la précision de la réalisation mécanique de l’appareil est telle que les quatre axes de rotation se croisent dans une sphère de diamètre inferieur à 10 µm.

Figure II.1 : Diffractomètre automatique CAD4 Nonius

Figure II.2 : Les  Différentes rotations

Quelles sont les rotations à effectuer pour amener une famille de plans réticulaires en position de réflexion de Bragg ?

Considérons un vecteur quelconque OM1 appartenant au réseau réciproque (figure II.3).

- La rotation  autour de z fais passer ce vecteur de M1 à M2. Celui-ci se trouve alors dans le plans   perpendiculaire au faisceau incident ;

- La rotation χ  amener ce vecteur de  M2 en  M3 dans le plans d’incidence ;

- Ensuite la rotation  amène l’extrémité du vecteur  M3 sur la sphère d’Ewald, soit M4 la position de réflexion ;

- La rotation du détecteur d’un angle 2θ permet d’enregistrer le faisceau diffracté.

Z

X

Faisceau incident

Y

2

M1

M2

M3

M4

=

O

Faisceau diffracté

Figure II.3 : Différentes rotations pour amener un vecteur en position de      réflexion de Bragg

Si on définit un système d’axe XYZ tel que représenté sur la figure II.3

Z

X

Y

M

O

d*

φ

χ

Figure II.3 : Trièdre attaché au cristal

X  est parallèle au faisceau incident,

Z  est vertical au faisceau incident,

Y  est tel que le trièdre XYZ soit direct.

On déduit les coordonnées de  OM4=2sinθBragg

X=2 sinθcosχ sinφ

Y=2 sinθcosχ cosφ

X=-2 sinθsinχ

La position de réflexion est représentée par un point dans l’espace réciproque avec les coordonnées (x, y, z).

Comment procède t-on pour enregistrer le spectre de diffraction d’un cristal ?

L’ordinateur est muni d’une procédure permettant au diffractomètre d’effectuer une recherche aléatoire de 25 réflexions. Ces résultats sont analysés pour trouver les trois plus courts vecteurs dans le réseau réciproque non situés dans un même plan.

Soient, a*, b*, c* les trois vecteurs trouvés.

a* ax*ay*az*                          b* bx*by*bz*                         c* cx*cy*cz*

On peut de la sorte former la matrice (UB) dite matrice d’orientation définie par :

UB≡ ax*bx*cx*ay*by*cy*az*bz*cz*

La connaissance des angles ω, χ, φ et de la matrice UB définit alors parfaitement les indices de Miller des différentes réflexions par la relation suivante :

XYZ=UBHKL

1.4. L’ordinateur :

C’est un ordinateur du type Pentium IV, de grande capacité, qui met en œuvre un certain nombre de logiciels pour piloter les différents rotations du goniomètre et à accumules puis traiter les données sur un disque grâce à une bibliothèque de logiciels. Les programmes essentiellement utilisés sont [32] :

‹‹ Peak Hunting ›› :

C’est un programme extrêmement performant tant en rapidité d’exécution qu’en précision des résultats.

Au cours d’une exploitation systématique d’une portion de l’espace, définie par l’opérateur par les limites angulaires ω, χ, φ,  le calculateur trouve vingt cinq réflexions sélectives. A partir de ces réflexions, il détermine comme vu précédemment la matrice UB d’orientation du cristal qui permet le calcul des paramètres de la maille primitive.

Dés lors, il est possible de pratiquer les différents tests de qualité du cristal étudié : profil et largeur de raies, affinement de la maille, comparaison de l’intensité intégrée des réflexions équivalentes.

Lorsque le cristal répond à différents critère de qualité, on peut procéder à l’enregistrement d’une collection des données.

‹‹ Step Scan Data Collection ›› :

Ce programme permet d’enregistrer point par point le profil  de chaque réflexion. Pour une réflexion mesurée, ayant un angle de Bragg , on fait tourner le cristal à une vitesse angulaire donnée, d’un angle 2ε  fixé et qui dépend du type de cristal étudié (mosaicité). Le profil de la réflexion est enregistré entre θ°-ε et θ°+ε  avec un pas déterminé.

On obtient une meilleure précision sur l’intensité et ceci présente un grand intérêt dans le cas de raies de faible intensité. De plus le profil de chaque raie peut être examiné à tout moment au cours de l’exploitation des données.

2. Choix du monocristal :

Le développement des matériaux nouveaux nécessite généralement une étude physique de l’état solide, celle-ci ne peut être conduite de façon détaillée que grâce à l’emploi d’échantillons monocristallins.

Le monocristal désiré doit satisfaire aux critères suivants :

- Un volume diffractant satisfaisant ;

- Un volume assez réduit pour minimiser les effets d’absorption ;

- Peut être plongé dans la partie homogène du faisceau ;

- Dois être le plus homogène possible et de forme la plus isotrope ;

A fin satisfaire à toutes ces conditions, le cristal doit avoir des dimensions moyennes inferieurs à 0.5 mm.

3. Recherche de la maille :

La session de travail sur un diffractomètre automatique du type CAD4 Enraf-Nonius est résumée sur l’organigramme II.1. Dans la première étape, on procède à l’assignement d’un fichier de données pour le contrôle de la manipulation et d’un fichier résultats pour l’enregistrement du spectre. On passe tout d’abord à la détermination préliminaire de la maille cristalline.

Organigramme II.1 : Les trois étapes principales de l’enregistrement des données

Pour assigner les deux fichiers FCRYST et FILDAT, il suffit de taper l’instruction       ‹‹ Goncon ››.

L’obtention pratique de la maille s’effectue en prenant trois vecteurs. Ces trois vecteurs forment une base à partir d’un ensemble de 25 réflexions récoltées de façon aléatoire dans l’espace réciproque.

En général, la recherche de 25 réflexions se fait en deux heures (le domaine de balayage correspond à θ>4, 0≤φ≤120,  0≤χ≤30). Si cette récolte correspond à un bon enregistrement, on a alors sans aucune difficulté la maille primitive. Le traitement de 25 réflexions s’effectue selon l’organigramme II.2.

Tout d’abord grâce au programme ‹‹ SEARCH ›› on ramène les plans réticulaires en position de diffraction de Bragg. Par la suite, le programme  ‹‹ LS ›› permet, par un jeu adéquat des fenêtres du détecteur, de mieux centrer les réflexions trouvées. Parmi les 25 réflexions ainsi déterminées, on cherche les trois vecteurs les plus courts permettant d’engendrer tout le réseau réciproque à l’aide de programme  ‹‹ INDEX ››. Ces trois vecteurs constituent la maille primitive du réseau recherché.

SEARCH

LS

INDEX

TRANS

Paramètre de la maille

a  b  c       α  β  γ

Recherche aléatoire de 25 réflexions dans le réseau réciproque

Centrage et positionnement précis de l’ensemble des 25 réflexions

Recherche des 3 plus faibles vecteurs formant une base dans le réseau réciproque

Transformation de la base trouvée en maille conventionnelle

Organigramme II.2 : Recherche et affinement de la maille

La maille ainsi trouvée est triclinique avec les paramètres :

a = 9.129 A° ; b = 9.3717 A° ; c = 12.136 A°

α = 102.133°;      β = 90.99°;        γ = 117.165°

Connaissant la maille, on remonte facilement à la matrice d’orientation UB décrite précédemment. A ce niveau, on amènera plan par plan l’ensemble des réflexions en position de diffraction de Bragg.

Nous enregistrons ainsi, le spectre qui consiste en un fichier contenant les indices de Miller des plans réticulaires et l’intensité diffractée ainsi que l’erreur commise sur cette dernière.

4. Enregistrement et collecte des données :

4.1. Traitement du spectre brut :

L'étude de la densité électronique à partir des données expérimentales de diffraction des rayons X exige en premier lieu un enregistrement de très bonne qualité du spectre de diffraction du matériau étudié, suivi par un traitement très minutieux approprié de ces intensités

Les intensités diffractées vont être réduites en tenant compte des différentes erreurs qui ont pu affecter les mesures. Finalement les facteurs de structure donnés seront utilisés dans l'affinement de la structure.

Le paragraphe suivant est relatif au traitement des données brutes de l'enregistrement où nous décrirons le formalisme utilisé par R.H Blessing [5]. On abordera successivement:

- La localisation des limites du pic de diffraction des rayons X et l'évaluation de l'intensité nette intégrée.

- L'évaluation du facteur d'échelle de décroissance du faisceau incident et la moyenne des réflexions équivalentes.

- L'estimation des erreurs expérimentales et leurs propagations.

Le formalisme de R.H Blessing est donné dans le schéma II.3 et une description succincte  des algorithmes de Blessing  est donnée en Annexe.

- Décodage du spectre brut

Programme CAD4 TAPE

Programme REFPK

Programme BGLP

Programme SCALE 3

Programme SORTAV

DIFFRACTOMERTRE

I : Intensité

σ I : Incertitude

- Calcul  de la matrice d'orientation

- Calcul de l'intensité nette intégrée de toutes les réflexions

- Correction de Lorentz - Polarisation

- Remise à l'échelle des réflexions par rapport aux réflexions de références

- Calcul la moyenne des réflexions équivalentes.

Schéma II.3 : Formalisme de Blessing

Le tableau ci-dessous est un extrait du fichier « hkl » résultant du traitement des données.

Tableau II.1 : Extrait du fichier de données « ARNO.hkl »

| h | k | l | Ihkl | σ(I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 51.62 | 5.28 |
| -2 | 0 | 0 | 44.73 | 3.85 |
| -2 | 0 | 0 | 59.80 | 5.31 |
| -3 | 0 | 0 | 48.85 | 5.57 |
| 5 | 1 | 0 | 42.52 | 5.00 |

4.2. Analyse du profil :

L'analyse du profil des pics de diffraction des rayons X est basée sur les principes développés dans les premiers travaux d'Alexander [33] et de Ledell [34]. Ceci concerne le produit de convolution des fonctions de distribution spectrale et instrumentale avec les fonctions de distribution de taille et de mosaicité du cristal. La figure II.5 illustre un type de profil et introduit certaines notations. Soient  W1 et W2  les demi- largeurs de base des pics avant θ (α1) et après θ (α2), elles  peuvent  s'exprimer comme étant la somme de deux composantes:

Wi=ZtQZ12+Ti tanθ                   avec i = 1,2 pour un profil Lorentzien.

Wi=ZtQZ+Ti tanθ212               avec i = 1,2  pour  un   profil Gaussien.

Zρ est un vecteur unitaire perpendiculaire au plan de diffraction défini par :

zρ=so     ρ∧   sρsoρ   ∧   sρ

Où sορet sρ sont les vecteurs unitaires portés par les ondes incidentes et diffractées respectivement.

Q est un tenseur du second ordre qui est relatif à l'anisotropie de taille et à la mosaïcité du cristal.

Ti  est un scalaire proportionnel à la largeur des spectres caractéristiques Kα1 et Kα2. Il sera calculé à partir de la formule suivante:

TI=180π∙c2∙Δλ2λα

5        pour un profil Lorentzien

C

2.168    pour un  profil Gaussien

On note que les deux demi largeurs de base sont traitées séparément de façon générale. Car d'une part, elles ne sont pas symétriques et d'autre part, les raies spectrales Kα1 et Kα2  ne possèdent pas la même largeur.

4.3 Limites du pic, soustraction du bruit de fond et intégration du pic :

L'évaluation de l'intensité intégrée s'effectue en deux étapes  en utilisant la méthode de balayage pas à pas (step scan data collection). Ce programme permet d'enregistrer point par point le profil de chaque réflexion. Pour chaque réflexion mesurée ayant un angle de Bragg θo, on fait tourner le cristal à une vitesse angulaire choisie d'un angle 2ε fixé. Le profil de réflexion est alors enregistré entre θo - ε et θo + ε .

La première étape consiste à la détermination des limites et des largeurs des réflexions possédant un bon rapport signal/bruit. Ces données sont alors utilisées comme observations pour déterminer, par la méthode des moindres carrés, les positions ainsi que les largeurs de toutes les réflexions y compris celles possédant un faible rapport signal / bruit.

Dans la seconde étape, le fond continu, à l'extérieur des limites déterminées lors de la première étape, est estimé par l'ajustement d'une simple ligne droite de régression. Par contre à l'intérieur de ces limites, la partie du pic au dessus du fond continu est intégrée par la méthode des trapèzes. (Figure II.6).

w1

w2

L1

L2

1.

Figure II.5: Profil d'une réflexion

N

IBF (Bruit de fond)

Im

IBF

Figure II.6 : intégration d’une réflexion

2.